Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Lampa operacyjna jednokopułowa, jednożarówkowa – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Jednokopułowa bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu | Tak |  |  |  |
| 2. | Źródło światła – żarówka halogenowa. | Tak |  |  |  |
| 3. | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie na czaszy lampy | Tak |  |  |  |
| 4. | Średnica pola bezcieniowego regulowana od min. 16 mm do min. 250mm | Tak |  |  |  |
| 5. | Max. natężenie oświetlenia min. 140 000 lux | Tak |  |  |  |
| 6. | Regulacja natężenia światła min. 50-140 klx. Regulacja z panelu umieszczonym na ramieniu przy czaszy. Panel musi posiadać dodatkowo kontrolkę stanu żarówek (wskaźnik przepalenia żarówki głównej) graficzny wskaźnik aktualnej jasności lampy (typu bargraph) oraz włącznik/wyłącznik. Klawiatura sterująca hermetyczna, foliowa. | Tak |  |  |  |
| 7. | Żarówka halogenowa 150W, trwałość min. 600h | Tak |  |  |  |
| 8. | Temperatura barwowa min. 4300° K | Tak |  |  |  |
| 9. | Czasza lampy bez relingu i innych wystających poza obrys uchwytów/elementów utrudniających czyszczenie. | Tak |  |  |  |
| 10. | Współczynnik rozpoznawania barw Ra min. 93 | Tak |  |  |  |
| 11. | Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania min. 70 cm | Tak |  |  |  |
| 12 | Automatyczna aktywacja rezerwowej żarówki w przypadku przepalenia żarówki głównej, poprzez automatyczne, napędzane poprzez silnik elektryczny, przemieszczenie żarówki zastępczej w miejsce przepalonej żarówki (w ognisko reflektora). | Tak |  |  |  |
| 13. | Łatwa i szybka wymiana żarówek bez narzędzi. | Tak |  |  |  |
| 14. | Współpraca lampy z nawiewem laminarnym | Tak |  |  |  |
| 15. | Zasilanie lampy 230V; awaryjne 24V | Tak |  |  |  |
| 16. | Możliwość obrotu czaszy lampy o 3600 dookoła punktu mocowania lampy | Tak |  |  |  |
| 17. | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | Tak |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 18. | 2 uchwyty do sterylizacji, dla każdej kopuły, 2 żarówki zapasowe dla każdej kopuły | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Lampa operacyjna dwukopułowa, jednożarówkowa – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Dwukopułowa bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu | Tak |  |  |  |
| 2 | Źródło światła w każdej z kopuł – żarówka halogenowa. | Tak |  |  |  |
| 3 | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie na każdej czaszy lampy | Tak |  |  |  |
| 4 | Średnica pola bezcieniowego czaszy głównej regulowana od min. 16 mm do min. 250mm a czaszy satelitarnej od min. 14 mm do min. 200mm. Ogniskowanie lampy za pomocą sterylizowalnego uchwytu zlokalizowanego w centrum czaszy (w osi głównej czaszy) | Tak |  |  |  |
| 5 | Max. natężenie oświetlenia głowicy głównej min. 140 000 lux a głowicy satelitarnej min. 90 000 lux | Tak |  |  |  |
| 6 | Regulacja natężenia światła głowicy głównej min. 50-140 klx a głowicy satelitarnej min. 40-90 klx. Regulacja z panelu umieszczonym na ramieniu przy czaszy. Panel musi posiadać dodatkowo kontrolkę stanu żarówek (wskaźnik przepalenia żarówki głównej) graficzny wskaźnik aktualnej jasności lampy (typu bargraph) oraz włącznik/wyłącznik. Klawiatura sterująca hermetyczna, foliowa. | Tak |  |  |  |
| 7 | Żarówka czaszy głównej halogenowa 150W, trwałość min. 600h a czaszy satelitarnej halogenowa 120W, trwałość min. 600h | Tak |  |  |  |
| 8 | Temperatura barwowa min. 4300° K | Tak |  |  |  |
| 9 | Czasza lampy bez relingu i innych wystających poza obrys uchwytów/elementów utrudniających czyszczenie. | Tak |  |  |  |
| 10 | Współczynnik rozpoznawania barw Ra min. 93 | Tak |  |  |  |
| 11 | Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania min. 70 cm | Tak |  |  |  |
| 12 | Automatyczna aktywacja rezerwowej żarówki w przypadku przepalenia żarówki głównej, poprzez automatyczne, napędzane poprzez silnik elektryczny, przemieszczenie żarówki zastępczej w miejsce przepalonej żarówki (w ognisko reflektora). | Tak |  |  |  |
| 13 | Łatwa i szybka wymiana żarówek bez narzędzi. | Tak |  |  |  |
| 14 | Współpraca lampy z nawiewem laminarnym | Tak |  |  |  |
| 15 | Zasilanie lampy 230V; awaryjne 24V | Tak |  |  |  |
| 16 | Możliwość obrotu czaszy lampy o 3600 dookoła punktu mocowania lampy | Tak |  |  |  |
| 17 | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | Tak |  |  |  |
|  | Kamera | Tak |  |  |  |
| 18 | Kamera zainstalowana centralnie w czaszy lampy | Tak |  |  |  |
| 19 | Kamera w technologii CCD | Tak |  |  |  |
| 20 | Rozdzielczość minimalna 800 000 pixeli | Tak |  |  |  |
| 21 | Zoom optyczny min 25x i cyfrowy min 12 x | Tak |  |  |  |
| 22 | Regulacja ostrości ręczna i automatyczna | Tak |  |  |  |
| 23 | Regulacja jasności ręczna i automatyczna | Tak |  |  |  |
|  | RAMIĘ POD MONITORY LCD | Tak |  |  |  |
| 24 | Dodatkowe dwuczłonowe ramię pod 1 szt. monitora LCD mocowane na zawiesiu lampy | Tak |  |  |  |
| 25 | Przemieszczanie ramienia z monitorem za pomocą sterylizowalnego uchwytu | Tak |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE | Tak |  |  |  |
| 26 | 2 uchwyty do sterylizacji, dla każdej kopuły, 2 żarówki zapasowe dla każdej kopuły, monitor LCD min. 17” | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Kolumna sufitowa chirurgiczno-anestezjologiczna – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Kolumna dwuramienna łamana w przegubach o zasięgu min. 1750 (+/- 20), obydwie części ramienia jednakowej długości mierzone w osiach łożysk | Tak |  |  |  |
| 2 | Konsola pionowa wykonana z lekkich stopów z zamontowanymi w tylnej części punktami poboru gazów medycznych, gniazdami elektrycznymi, ekwipotencjalnymi o wysokości nie mniej niż 1000 mm | Tak |  |  |  |
| 3 | 2 x półka o wymiarach 650x370mm (+/- 50 mm) z szyną sprzętową po lewej i po prawej stronie półki, nie dopuszcza się szyny frontowej. Półka wyposażona w zabezpieczenie wszystkich 4 narożników wykonanych z elastycznego tworzywa sztucznego, z możliwością regulacji położenia wysokości. Ładowność 1 półki nie mniej niż 50 kg, ładowność 2 półki nie mniej niż 80 kg | Tak |  |  |  |
| 4 | Blok min. 2 szuflad zintegrowanych funkcjonalnie jedna z drugą i trwale przymocowanych do półki | Tak |  |  |  |
| 5 | Kąt obrotu poszczególnych przegubów łącznie z przegubem konsoli min. 330°, możliwość ustawienia ograniczników obrotu z pojedynczym krokiem w zakresie 10-15 stopni | Tak |  |  |  |
| 6 | Obudowa stropowa o wymiarach nie mniejszych niż 500x500 mm o obrysie zbliżonych do kwadratu | Tak |  |  |  |
| 7 | Kolumna połączona poprzez moduł zaworowy odcinający poszczególne medium | Tak |  |  |  |
| 8 | Napięcie zasilające230 V 50 Hz | Tak |  |  |  |
| 9 | Nośność min. 240 kg | Tak |  |  |  |
| 10 | Min. 8 x gniazda elektryczne 230V 10A | Tak |  |  |  |
| 11 | Min. 1 gniazdo komputerowe typ RJ 45 kat. V | Tak |  |  |  |
| 12 | Min 8 x gniazdo ekwipotencjalne | Tak |  |  |  |
| 13 | Min. 2 x punkt poboru tlenu medycznego typu Draeger | Tak |  |  |  |
| 14 | Min. 2 x punkt poboru sprężonego powietrza medycznego typu Draeger | Tak |  |  |  |
| 15 | Min. 1 x punkt poboru podtlenku azotu typu Draeger | Tak |  |  |  |
| 16 | Min. 2 x punkt poboru próżni medycznego typu Draeger | Tak |  |  |  |
| 17 | Min. 2 wysięgniki dla płynów infuzyjnych i pomp z uchwytami dla min. 4 butli | Tak |  |  |  |
| 18 | Łamane ramie do wysięgnika dla pomp infuzyjnych o wysięgu min. 365 mm (+/- 50mm ) montowane na szynach lub prowadnicach pionowych z możliwością zmiany położenia wzdłuż całej wysokości konsoli | Tak |  |  |  |
| 19 | Powierzchnia z wyposażeniem odporna na środki dezynfekcyjne | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem do operacji ortopedycznych – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Stół operacyjny przeznaczony do operacji ortopedycznych | Tak |  |  |  |
| 2 | Napęd stołu elektromechaniczny | Tak |  |  |  |
| 3 | Podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej ( z wyłączeniem przegubu), nie dopuszcza się stopów metali lekkich. Podstawa stołu mobilna wyposażona w koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą | Tak |  |  |  |
| 4 | Blat stołu 5 segmentowy: podgłówek, płyta plecowa górna , płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy | Tak |  |  |  |
| 5 | Blaty stołu wyposażone w materace przeciwodleżynowe o grubości min. 50 mm (dokument potwierdzający załączyć do oferty), zdejmowane, bez rzepów | Tak |  |  |  |
| 6 | Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówka, podnóżka i innych segmentów z obu stron stołu operacyjnego. | Tak |  |  |  |
| 7 | Blat podstawowy stołu przezierny dla promieniowania rtg na całej długości , bez szyn poprzecznych | Tak |  |  |  |
| 8 | Obsługa funkcji stołu z pilota kablowego przez układ elektromechaniczny: - regulacja wysokości - przechyły boczne - Trendelenburg/ Antytrendelenburg - pozycja flex/reflex - płyta nożna - płyta plecowa dolna - pozycja standardowa 0 - przesuw wzdłużny | Tak |  |  |  |
| 9 | Alternatywne sterowanie funkcji elektrycznych z panelu na kolumnie stołu. Panel zabezpieczony przed niezamierzoną aktywacją . Aktywacja poprzez przyciśnięcie równocześnie dwóch przycisków. | Tak |  |  |  |
| 10 | Pilot wyposażony w sygnalizację stanu naładowania akumulatorów | Tak |  |  |  |
| 11 | Serwisowanie, przeprowadzanie testów okresowych poprzez modem | Tak |  |  |  |
| 12 | Regulacja wysokość blatu od min. 720 mm do min. 1200 mm | Tak |  |  |  |
| 13 | Przechyły boczne stołu regulowane w zakresie min. +/- 250 | Tak |  |  |  |
| 14 | Przechyły Trendelenburga /Antytrendelenburga regulowane w zakresie min. +/- 400 | Tak |  |  |  |
| 15 | Przesuw wzdłużny blatu min. 300 mm | Tak |  |  |  |
| 16 | Podgłówek regulowany w zakresie min. +/- 500 | Tak |  |  |  |
| 17 | Podnóżek regulowany w zakresie min. +900 /- 900 | Tak |  |  |  |
| 18 | Płyta plecowa regulowana w zakresie min. +800/- 400 | Tak |  |  |  |
| 19 | Obciążalność stołu min. 220 kg | Tak |  |  |  |
| 20 | Stół z funkcją automatycznego wyłączania podczas dłuższej bezczynności | Tak |  |  |  |
| 21 | Przystawka ortopedyczna: 2 ramiona wyciągowe z pomiarem siły naciągu, ramiona podwieszone do stołu za pomocą specjalistycznego adaptera, bez podpórek podłogowych. Przystawka umożliwiająca operacje kończyn górnych . Wyposażenie: - ramiona naciągowe z butami – 2 szt. - wałek oporowy -1 szt. - płyta trójkątna pod pośladki – 1 szt. - przystawka do operacji uda i podudzia – 1 szt. - przystawka do operacji na boku – 1 szt. - przedłużka na wyposażenie dodatkowe mocowana do szyny bocznej stołu – 1 szt. - uchwyt do mocowania dodatkowego wyposażenia – 1 szt. - wózek na przystawkę ortopedyczną- 1 szt. - podpórka ręki do operacji na boku – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 22 | Wyposażenie ogólne: - podpora anestezjologiczna – 2 szt. - ramka anestezjologiczna – 1 szt. - podpora boczna regulowana – 2 szt. - podpora ginekologiczna – 2 szt. - pas pacjenta – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy